2842

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Περιεχόμενα

- ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

- ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΣΘΗΣΙΑΣ

- Ρύθμιση του focus της οθόνης προβολής και της έντασης του φωτός

- Ρύθμιση του μηδενικού σημείου του συστήματος προζύγισης

- Ρύθμιση της ευαισθησίας

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εγκαταστήστε τον ζυγό σε ένα μέρος όπου η ζύγιση δεν πρόκειται να επηρεαστεί από εκπομπή θερμότητας, ρεύμα αέρος, δονήσεις και μηχανικές ταλαντώσεις. Συνιστώμενη θερμοκρασία δωματίου: 25 °C και σχετική υγρασία : 60 % ± 5 %. To ειδικό τραπέζι SARTORIUS, cat no A6801 και ο συναφής εξοπλισμός συνιστάται για αυτόν τον ζυγό. Στη θέση «3» (βλέπε εικ. 2.1.) τα κουμπιά χειρισμού είναι κλειδωμένα.

2

Α. Κουμπί χειρισμού για βάρη 1…9 g

B. Κουμπί χειρισμού για βάρη 10…150 g

C. Κουμπί λεπτών ρυθμίσεων

D. Κουμπί ρύθμισης μηδενικού σημείου

E. Κουμπί στάσης (κλειδώματος)

3

1.	ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1.1.	Ανοίξτε το χαρτοκιβώτιο, αφαιρέστε το ένθεμα πολυστυρενίου και αφαιρέστε την κολλητική ταινία. Βγάλτε τον ζυγό έξω από τον περιέκτη πολυστυρενίου.

1.2.	Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα και την κολλητική ταινία πάνω στις συρόμενες πόρτες κ.α.

1.3.	Αφαιρέστε το κουτί με τα πρόσθετα εξαρτήματα από τον χώρο ζύγισης. Αφαιρέστε το μεταλλικό κάλυμμα του ζυγού. Προσθέστε τα κουμπιά χειρισμού.

1.4.	Έλεγχος της ρύθμισης της τάσης. Ανοίξτε και τις δύο συρόμενες πόρτες κατά το μέγιστο. Τοποθετήστε το ζυγό γερμένο στην πλαϊνή πλευρά του. Ξεβιδώστε το κάλυμμα όπως φαίνεται στην εικόνα. Αλλάξτε τις συνδέσεις σύμφωνα με την τάση του ρεύματος. Βιδώστε το κάλυμμα και σηκώστε τον ζυγό όρθιο.

2.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

2.1.	Κουμπί κλειδώματος Ε: Το κουμπί αυτό πρέπει να το χειρίζεται κανείς με προσοχή.

«1» ο ζυγός είναι σε στάση (αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται για εφαρμογή και αφαίρεση του δίσκου ζύγισης)

«2» η προ-ζύγιση είναι ενεργοποιημένη (αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται για την κατά προσέγγιση εκτίμηση βάρους γραμμαρίων)

«3» η ζύγιση βρίσκεται σε εξέλιξη (αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την επακριβή ζύγιση στο τελευταίο δεκαδικό. Τα κουμπιά ζύγισης είναι κλειδωμένα).

5

2.2.	Εφαρμογές ζύγισης

Κουμπί Α. Εφαρμόζει σταθμά 1…9 g (κάθε βήμα 1 g)

Κουμπί Β. Εφαρμόζει σταθμά 10…150 g (κάθε βήμα 10 g)

2.3.	Κουμπί λεπτών ρυθμίσεων (C).

Χρησιμοποιείται για τη διαίρεση της μονάδας μίας κλίμακας σε επιμέρους υποδιαιρέσεις από 0,1 μέχρι 10 mg.

2.4.	Κουμπί ρύθμισης μηδενικού σημείου (D). Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της γραμμής του μηδέν της κλίμακας προβολής, έτσι ώστε να συμπίπτει με το σταθερό δείκτη ανάγνωσης πάνω στην οθόνη προβολής.

2.5.	Κουμπί ρύθμισης focus της οθόνης προβολής.

3. 3.	ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

3.1. Γυρίσετε τα κουμπιά της εφαρμογής σταθμών στη μέγιστη δυνατή ρύθμιση. Το κουμπί στάσης (κλειδώματος) πρέπει να βρίσκεται στη θέση «1»: O ζυγός βρίσκεται σε στάση.

3.2. Αφαιρέστε το λαστιχάκι (g). Τραβήξτε την κολλητική ταινία και βγάλετε το αφρώδες ένθεμα. Ο αναβολέας (f) παραμένει σε οριζόντια θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα..

3.3. Ξεβιδώσατε τις βίδες στο εσωτερικό του θαλάμου ζύγισης. Ανοίξτε τραβώντας το κάλυμμα προσεχτικά. Αφαιρέστε την πλάκα πολυστυρενίου.

3.4. Τραβήξτε και αφαιρέστε τα μπροστά και πίσω ενθέματα πολυστυρενίου και βιδώστε πάλι το κάλυμμα.

3.5. Χαλαρώστε τη βίδα-παξιμάδι (h) της ασφάλειας της δοκού και των ελατηρίων σύμφωνα με την εικόνα. Βιδώστε πάλι τη βίδα, σηκώστε την κλίμακα και απομακρύνετε τις πλαστικές ταινίες (i).

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ

4.1. Γυρίσετε τον αριστερό οδηγό αναβολέα (k) ελαφρά κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού και το δεξιό οδηγό αναβολέα ελαφρά αντίστροφα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Σηκώστε τον οδηγό προσεκτικά έτσι ώστε η σπειροειδής καρφίτσα να περάσει μέσα από την τρύπα της πλάκας στήριξης (l). Τοποθετήστε τα ζαφειρένια ρουλεμάν του οδηγού προσεκτικά στις δυο βίδες που τα στηρίζουν. Αποφύγετε να αγγίξετε την κοφτερή άκρη κατά την διαδικασία. Γυρίσετε και τους δύο οδηγούς αναβολέα                                                                                          πίσω στην αρχική τους θέση.

4.2. Κρεμάστε το δίσκο ζύγισης από το γάντζο της οροφής.

- Ισοσταθμίστε το ζυγό ρυθμίζοντας τις βίδες ισοστάθμισης.

- Συνδέσετε το ζυγό στη παροχή ρεύματος.

4.5. Γυρίστε τα κουμπιά βαρών μέχρις ότου η ένδειξη είναι «00»» και το κουμπί λεπτών ρυθμίσεων μέχρις ότου και η ένδειξη των δεκαδικών ψηφίων είναι «00».

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΣΘΗΣΙΑΣ

Κάθε ζυγός έχει ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή πριν την αποστολή του.

5.1. Ρύθμιση του focus της οθόνης προβολής και της έντασης του φωτός:

- Focus: Γυρίστε προσεχτικά το κουμπί στάσης στη θέση «3». Η κλίμακα τώρα έχει πλήρως ελευθερωθεί. Γυρίζοντας το κουμπί ρύθμισης του focus μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε το focus στην οθόνη προβολής.

5.1.2. Ένταση φωτός (μόνο εάν η ένταση του φωτός δεν είναι επαρκής):

Χαλαρώστε τη βίδα-παξιμάδι και ρυθμίστε την ένταση της λάμπας μέχρις ότου επιτευχθεί ο βέλτιστος φωτισμός της οθόνης προβολής. Σφίξετε ξανά τη βίδα και γυρίσετε το κουμπί στάσης στη θέση «1» προκειμένου να επιτευχθεί η στάση του ζυγού.

5.2. Ρύθμιση του μηδενικού σημείου του συστήματος προζύγισης:

Γυρίστε το κουμπί στάσης σύμφωνα με την εικόνα 2.1. στη θέση «2». Το σύστημα προζύγισης έχει τώρα ενεργοποιηθεί. Εάν η γραμμή ανάγνωσης δεν αντιστοιχεί στο μηδέν της κλίμακας στην οθόνη προβολής, αφαιρέστε όλα τα κουμπιά ρυθμίσεων και ανασηκώστε το μεταλλικό κάλυμμα του ζυγού. Ενεργοποιήστε τη βίδα ρύθμισης: προς τα αριστερά σε αρνητική ένδειξη και προς τα δεξιά σε θετική ένδειξη, μέχρι η γραμμή ανάγνωσης να συμπίπτει με το μηδέν της κλίμακας στην οθόνη προβολής. Αφήσατε το ζυγό να ισορροπήσει.

5.3. Ρύθμιση του μηδενικού σημείου:

5.3.1. Ελευθερώστε πλήρως την φωτεινή κλίμακα και ρυθμίσατε το σημείο μηδέν γυρίζοντας το διακόπτη  ρύθμισης μηδενικού σημείου μέχρι η γραμμή ανάγνωσης να συμπίπτει με το μηδέν της κλίμακας στην οθόνη προβολής. Αφήσατε το ζυγό να ισορροπήσει.

11

5.3.2. Εάν η ρύθμιση του μηδενικού σημείου σύμφωνα με την 5.3.1. δεν επιτεύχθηκε, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης μηδενικού σημείου στη μεσαία θέση. Γυρίσατε τη βίδα-παξιμάδι αντίστροφα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού σε περίπτωση αρνητικής ένδειξης και κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού σε περίπτωση θετικής ένδειξης. Το σημείο μηδέν της κλίμακας στην οθόνη προβολής θα πρέπει να βρίσκεται τώρα κοντά στη γραμμή ανάγνωσης. Με τη βοήθεια τώρα του κουμπιού ρύθμισης μηδενικού σημείου συνεχίστε τη ρύθμιση μέχρι να επιτευχθεί η σύμπτωση της γραμμής ανάγνωσης και του μηδενικού σημείου. Τοποθετήστε την μεταλλική οροφή πάνω στον ζυγό και εφαρμόσατε όλα τα κουμπιά. Αφήσατε το ζυγό να ισορροπήσει.

5.4. Ρύθμιση της ευαισθησίας

5.4.1. Έλεγχος: Τοποθετήστε ένα πρότυπο βάρος 1 g πάνω στο δίσκο του ζυγού και γυρίστε το κουμπί εφαρμογής σταθμών στη θέση «1». Αφήσατε το ζυγό μέχρις ότου σταθεροποιηθεί η ένδειξη πλήρως, ρυθμίστε στη συνέχεια το σημείο μηδέν με το κουμπί ρύθμισης και αφήσατε το ζυγό να ισορροπήσει.

γυρίστε το κουμπί εφαρμογής σταθμών στη θέση «1».

5.4.2.Γυρίστε το κουμπί εφαρμογής σταθμών από τη θέση «1» στη θέση «0». Αφήσατε το ζυγό μέχρις ότου σταθεροποιηθεί η ένδειξη πλήρως. Η κλίμακα στην οθόνη προβολής θα πρέπει να δείχνει ακριβώς «100». Αφήσατε το ζυγό να ισορροπήσει.

5.4.3. Εάν η ένδειξη «100» δεν συμπίπτει ακριβώς με τη γραμμή ανάγνωσης, τότε η ευαισθησία θα πρέπει να ρυθμιστεί. Αφαιρέστε όλα τα κουμπιά ρυθμίσεων και ανασηκώστε το μεταλλικό κάλυμμα του ζυγού. Γυρίστε τη βίδα αντίστροφα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού σε περίπτωση ένδειξης χαμηλότερης του 100 και κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού σε περίπτωση ένδειξης υψηλότερης του 100.

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ

  - Προσδιορισμός βάρους

6.1.1. Ελέγξτε το σημείο μηδέν. Τοποθετήσατε το δείγμα επάνω στον δίσκο ζύγισης και γυρίστε το μοχλό στην ένδειξη «προ-ζύγιση». Η ένδειξη του κατά προσέγγιση βάρους στο πλησιέστερο γραμμάριο εμφανίζεται τώρα στην οθόνη. Διαβάστε τον αριθμό παρακάτω από τη γραμμή ανάγνωσης. Ένδειξη βάρους: 72 g.

6.1.2. Ρυθμίστε το κουμπί εφαρμογής σταθμών στην ένδειξη βάρους που μόλις διαβάσατε.

    - Ελευθερώστε πλήρως την κλίμακα. Αφού η κλίμακα ηρεμήσει πλήρως, γυρίστε το κουμπί λεπτών ρυθμίσεων μέχρις ότου η γραμμή ανάγνωσης συμπέσει με μία ένδειξη της κλίμακας στην οθόνη προβολής. Παράδειγμα: ένδειξη βάρους: 72,5234 g.  Αφήσατε το ζυγό να ισορροπήσει.

- Ζύγιση προεπιλεγμένου βάρους.

  - Υπολογίστε το απόβαρο σύμφωνα με το 6.1, παραπάνω .

| 6.2.2. Παράδειγμα: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Απόβαρο δοχείου |  | 40,7245 | g |
| Προεπιλεγμένο βάρος |  | 2,4845 | g |
| Συνολικό βάρος |  | 43,2090 | g |

6.2.3. Ρυθμίστε το κουμπί εφαρμογής σταθμών στο «43». Ρυθμίστε το κουμπί λεπτών ρυθμίσεων στο «90». Ελευθερώστε πλήρως την φωτεινή κλίμακα. Προσθέστε με μεγάλη προσοχή επιπλέον δείγμα μέχρις ότου η ένδειξη στην οθόνη προβολής είναι «20». Αφήστε το ζυγό να ισορροπήσει.

- ΕΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΖΥΓΟ Cat. no. S0010

7.1. Αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα από το θάλαμο ζυγίσεως

7.2. Συνδέστε το ειδικό κρεμαστάρι κάτω από την πλάκα ζύγισης.

.

7.3. Βάλτε την ράβδο στήριξης στις υποδοχές της πάνω στο επίπεδο του ζυγού.

15

  - Συνδέστε το εδικό κρεμαστάρι στην ράβδο στήριξης.

- ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Μέγιστο βάρος ζύγισης | 160 | g |
| --- | --- | --- |
| Ενσωματωμένα σταθμά | 1 — 159 | g |
| Εύρος κλίμακας οπτικού πεδίου | 1 | g |
| Μέγιστο βάρος πρό-ζύγισης | 160 | g |
| Αναγνωσιμότητα (μm) | 0,1 | mg |
| Ακρίβεια (τυπική απόκλιση) | 0,05 | mg |

Διόρθωση των αποτελεσμάτων ζύγισης

Τα ενσωματωμένα πρότυπα βάρη είναι από μη μαγνητικό ανοξείδωτο χάλυβα (ειδικού βάρους 7,88 g/cm3). Αυτά τα πρότυπα βάρη αντιστοιχούν σε ορειχάλκινο πρότυπο βάρος, ειδικού βάρους 8,00 g/cm3 για μέση ατμοσφαιρική πίεση 0.0012 g/cm3. Διορθώσεις δεν είναι απαραίτητες σε διαφορική ζύγιση πανομοιότυπων δειγμάτων. Στην περίπτωση της απόλυτης ζυγίσεων, το αποτέλεσμα του παρακάτω τύπου πρέπει να προστεθεί στην ένδειξη βάρους του ζυγού:

| όπου: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | = | Βάρος σε g |  |  |  |  |
| φL | = | Πυκνότητα αέρα σε g/cm3 |  |  |  |  |
| φG | = | Ειδικό βάρος των ενσωματωμένων σταθμών σε g/cm3 |  |  |  |  |
| φp | = | Ειδικό βάρος του δείγματος σε g/cm3 |  |  |  |  |

Sartorius AG

B   37070 Göttingen

P  Weender Landstraße 94–108, 37075 Göttingen

T   (0551) 308-0, F (0551) 308-3289

Internet: http://www.sartorius.com

Copyright by Sartorius AG, Göttingen, Deutschland.

All rights reserved. No part of this publication may be printed or translated in any form or by any means without the prior written permission of Sartorius AG.

Sartorius AG reserves the right to make change to the technology, features, specification and design of the equipment without notice.